Стандарт частоты рубидиевый CЧР-101

_________________________________________________

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

АЧКА 468.210.005-01 ТО

г.Киев, 2004г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение ................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические данные и характеристики.......................... | 3 |
| 3. Состав прибора............................................................................. | 4 |
| 4. Устройство и принцип работы прибора.......................................... | 4 |
| 4.1. Принцип действия................................................................ | 4 |
| 4.2. Упрощенная структурная схема ...................................... | 5 |
| 4.3.. Конструкция .......................... | 5 |
| 5. Маркирование и пломбирование.......................................... | 7 |
| 6. Общие указания по эксплуатации................................ | 7 |
| 7. Указания мер безопасности........................................................... |  |
| 8. Подготовка к работе и порядок работы.............. |  |
| 9. Возможные неисправности и методы их устранения.............. |  |
| 10. Поверка прибора.................................................................. |  |
| 11. Правила хранения............................................................................ |  |
| 12. Транспортирование.......................................................................... |  |
| 12.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки................................ |  |
| 12.2. Условия транспортирования..................................................... |  |

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Стандарт частоты рубидиевый СЧР-101 (далее - "прибор") предназначен для использования в качестве высокостабильного источника сигнала  в стационарных условиях для поверки генераторных устройств, поверки частотно-временной измерительной аппаратуры и другого оборудования, а также хранения шкалы времени.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

                - температура окружающего воздуха, °С (К): от +5 до +40 (от 278 до 313);

                - относительная влажность воздуха, %: до 90 при температуре 35°С (308К);

                - атмосферное давление, мм рт.ст: от 730 до760;

                - напряжение сети переменного тока, В: от 198 до 242;

                - частота сети переменного тока, Гц: от 45 до 60 Гц.

1.3. Основные области применения: метрология, приборостроение, связь, системы точного определения координат и т.п.

1.4. Общий вид прибора приведен на рис.1.

Рис. 1. Внешний вид СЧР-101.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Номинальное значение частоты выходных сигналов:...............................10 Мгц.

2.2. Относительная погрешность по частоте при выпуске:............  не более  5 х 10-10 *

2.3. Среднеквадратическая относительная погрешность

воспроизведения частоты от включения к включению: ......................не более 2х10-10 **

2.4. Относительная погрешность по частоте в межповерочный

интервал времени (1 год)..........................................................................  не более 3х10-9

2.5. Среднеквадратическое относительное отклонение частоты

(дисперсия Аллана) на временных интервалах:

1 сек..............................................................не более 1х10-11

10 сек..............................................................не более 3х10-12

100 сек.............................................................не более 5х10-12

_______

* - в условиях постоянных температуры, давления, магнитного поля.

** - после прогрева в течение 2 часов.

3

2.6. Среднеквадратическая случайная вариация частоты за сутки......  не более 5х10-11

2.7. Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах, указанных в настоящем разделе, в рабочих условиях эксплуатации, по истечении времени установления рабочего режима, равного 2 ч.

.

2.8. Прибор допускает непрерывную круглосуточную работу в диапазоне рабочих температур 20±5°С,  сохраняя свои технические характеристики  в пределах, указанных в настоящем разделе.

2.9. Наработка на отказ прибора составляет не менее 3000 часов, срок службы - не менее 15 лет.

2.10. Габаритные размеры прибора: 485х270х88 мм, в упаковке - 510х330х165 мм.

2.11. Масса прибора: не более 3 кг, в упаковке - не более 5 кг.

3. СОСТАВ ПРИБОРА.

3.1. Состав прибора приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт частоты рубидиевый СЧР-101 | АЧКА 468.210.005-01 | 1 | Корпус для монтажа в 19-дюймовую стойку |
| Кабель питания 220 В |  | 1 | С заземлением |
| Кабель выходной коаксиальный | АЧКА 685.631.001 | 2 | Разъемы типа BNC, длина 1 м |
| Комплект ЗИП, в составе: |  |  |  |
| Кабель выходной коаксиальный | АЧКА 685.631.002 | 1 | Разъемы типа BNC, длина 1,5 м |
| Предохранитель плавкий |  | 1 | 1,6 А |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА.

4.1. Принцип действия.

Принцип действия прибора основан на эффекте стабилизации частоты кварцевого генератора путем уменьшения частотной расстройки кварца по отношению к стабильной частоте, генерируемой при переходе атомов рубидия из одного энергетического состояния в другое. Высокая стабильность частоты выходного сигнала прибора определяется стабильностью частоты эталонного атомного перехода и малой шириной его спектральной линии поглощения, которая служит опорной частотой типичной системы фазовой

4

автоподстройки частоты, управляющей кварцевым генератором.

Более подробно о физических принципах работы рубидиевых стандартов частоты можно узнать из специальной литературы, например, [1].

4.2.  Структурная схема прибора.

4.2.1. Упрощенная структурная схема прибора  приведена на рис.2.

Вход 220 В 50 Гц

Источник питания  (220В 50 Гц - 24 В постоянного тока)

Модуль рубидиевого генератора LPFRS-01

Выходы сигнала 10 МГц

Рис.2. Структурная схема СЧР-101.

4.3. Конструкция.

4.3.1. СЧР-101, внешний вид которого показан на рис.1, выполнен в стандартном корпусе, рассчитанном на установку в 19-дюймовую приборную стойку.

4.3.2. Модули питания и рубидиевого генератора размещены на алюминиевом шасси.

4.3.3. Модуль рубидиевого генератора состоит из собственно рубидиевого генератора,  смонтированного на теплоотводящем радиаторе, обеспечивающем оптимальный температурный режим генератора.

4.3.4. Внешний вид передней панели крупным планом показан на рис.3 (зона управления и индикации напряжения питания) и на рис.4 (зона выходных сигналов и индикации режима работы рубидиевого модуля).

На рис.3 в зоне управления и индикации питания слева направо расположены:

                - тумблер включения питания 220 В 50 Гц с красным индикатором наличия питающего напряжения (Обратите внимание! Индикатор горит даже при выключенном тумблере, отражая только факт подачи напряжения 220 В на сетевой разъем прибора, расположенный на задней панели);

                - зеленый индикатор, отражающий наличие питающего напряжения постоянного тока     + 24 В на входе рубидиевого модуля;

Надпись "Вкл" в верхней части зоны показывает направление включения тумблера при включении сетевого напряжения.

5

Рис. 3. Зона управления и индикации питания передней панели прибора.

На рис.4 в зоне выходных сигналов и индикации режима работы рубидиевого модуля слева направо показаны:

                - выходной коаксиальный разъем типа BNC 50 Ом "Выход 1";

                - красный индикатор "Режим" (горит в течение времени прогрева рубидиевго генератора; после выхода генератора на режим индикатор гаснет);

                - выходной коаксиальный разъем типа BNC 50 Ом "Выход 2".

Рис. 4.  Зона выходных сигналов и индикации режима работы рубидиевого модуля.

6

5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.

5.1. На передней панели прибора нанесено его наименование, условное обозначение, а также наименование органов индикации и управления.

5.2. На задней панели прибора нанесены наименования сетевого разъема, указано наименование, обозначение,  порядковый номер прибора и краткие сведения об изготовителе.

5.3. Приборы,  подготовленные к отгрузке, пломбируются путем нанесения специальных наклеек с наименованием и логотипом предприятия-изготовителя. Внешний вид наклейки приведен на рис. 5. Удаление или повреждение наклейки считается нарушением пломбирования прибора.

Рис.5. Внешний вид пломбировочной наклейки(образец).

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. После извлечения прибора из упаковочного ящика его небходимо осмотреть на предмет отсутствия внешних повреждений.

6.2. При приемке прибора необходимо проверить его комплектность в соответствии с паспортом.

6.3. Размещение прибора в рабочей стойке должно обеспечивать наличие места, достаточного для подключения к разъемам на задней и передней панелях кабелей из комплекта прибора, а также свободное пространство над прибором высотой не менее 2U для обеспечения естественного охлаждения прибора. Вентиляционные отверстия в верхней крышке прибора не должны закрываться посторонними предметами или другим оборудованием.

6.4. Если температура воздуха в стойке, где эксплуатируется прибор, не превышает +30°С (включая возможный нагрев прибора расположенным снизу оборудованием), нет необходимости в принудительном охлаждении прибора внешним вентилятором. В этом случае прибор может быть размещен непосредственно над другим оборудованием без зазора (если это допустимо для другого оборудования).

6.5. Эксплуатация прибора при температурах выше +30°С требует дополнительного согласования режима принудительного охлаждения с предприятием-изготовителем.

6.6. Электропитание прибора необходимо осуществлять только через источник бесперебойного питания, гарантирующий отсутствие резких скачков напряжения и импульсных помех; как правило, это источник типа UPS on-line с полным преобразованием питающего напряжения.

6.7. Недопустима механическая вибрация рабочего места, а также расположение рядом с рабочим местом источников сильных электрических и магнитных полей.

6.8. Перед включением прибора при внешнем осмотре необходимо проверить:

                - сохранность пломб на приборе;

                - отсутствие видимых механических повреждений прибора;

                - отсутствие посторонних предметов, в том числе пыли, в разъемах прибора;

наличие защитных колпачков на выходных разъемах прибора;

                - выключенное состояние тумблера питания на передней панели прибора.

7

6.9. Если хранение и транспортирование прибора производилось в климатических условиях, отличающихся от рабочих, перед включением необходимо выдержать прибор в рабочих условиях не менее 12 часов.

6.10. Перед началом и во время эксплуатации прибора необходимо выполнять соответствующие записи в паспорте прибора.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. По требованиям электробезопасности прибор удовлетворяет нормам класса защиты 1.

7.2. К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрорадиоизмерительными приборами.

7.3. Прибор подключен к защитному заземлению через трехпроводный разъем электропитания.  Необходимо обеспечить подключение защитного заземления к сответствующему проводу сети электропитания.

7.4. В процессе ремонта при проверке источника питания не допускать соприкосновения с токонесущими элементами прибора. Замена деталей длжна производиться только при отключенном питании 220В.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать прибор к сети электропитания, не обеспеченной защитным заземлением по третьему проводу стандартного разъема питания ("евроразъема").

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

8.1. Перед началом работы внимательно изучите техническое описание и инструкцию по эксплуатации прибора, а также ознакомьтесь с расположением разъемов, расположением и функциональным назначением индикаторов и тумблера питания.

8.2. Закрепите прибор в стандартной 19-дюймовой приборной стойке, используя  4 крепежных отверстия на передней панели прибора.

8.3. Убедитесь, что тумблер включения электропитания находится в выключенном состоянии (для чего необходимо нажать на нижнюю часть тумблера, противоположную по отношению к надписи "Вкл" напередней панели прибора).

8.3. Подключите сетевой шнур питания из комплекта прибора к разъему электропитания на задней панели прибора и к розетке электропитания.

ВНИМАНИЕ! Сразу после подключения шнура  загорится красный индикатор на тумблере электропитания, который указывает на наличие электропитания на разъеме прибора. При этом прибор находится еще в выключенном состоянии.

8.4. Для начала работы включите тумблер электропитания прибора. Убедитесь, что загорелся зеленый индикатор "+ 24V", свидетельствующий о наличии вторичного электропитания +24В. Одновременно должен загореться красный индикатор "Режим", свидетельствующий о том, что рубидиевый генератор начал прогреваться.

8

8.5. После того, как красный индикатор "Режим" погаснет (ориентировочно через 15 минут после включения электропитания), выходные сигналы прибора можно подключать к потребляющему оборудованию. Однако для достижения полного соотвествия всем характеристикам прибора, рекомендуется прогреть прибор в течение 2 часов с момента включения электропитания.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Ремонт прибора, за исключением замены предохранителя, должен производиться исключительно на предприятии-изготовителе.

9.2. Если красный индикатор на тумблере электропитания не горит, необходимо последовательно проверить следующие предположения:

                - отсутствие напряжения  220 В в сети электропитания;

                - случайное отсоединение либо повреждение шнура электропитания;

                - выход из строя предохранителя 1,6А, расположенного в нижней части разъема питания на задней панели прибора.

ВНИМАНИЕ! При замене предохранителя необходимо отключить шнур питания от электросети. Номинал предохранителя должен соответстовать маркировке на задней панели прибора.

9.3. Все другие неисправности подлежат устранению на предприятии-изготовителе, либо под контролем представителя предприятия-изготовителя.

9.4. Для указания в рекламации (либо, в послегарантийный период, в заявке на ремонт) предполагаемой причины неисправности прибора, необходимо руководствоваться следующими правилами:

                - негорящий индикатор "+24V" при горящем красном индикаторе на тумблере электропитания свидетельствует о предположительном выходе из строя источника питания прибора;

                - постоянно горящий красный индикатор "Режим" свидетельствует о предположительном выходе из строя модуля рубидиевого генератора.

10. ПОВЕРКА ПРИБОРА.

Условия поверки прибора будут окончательно разработаны после проведения государственной метрологической аттестации прибора, после чего в раздел 10 настоящей инструкции в течение 1 месяца будут внесены соответствующие изменения.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

11.1. Приборы, поступившие на склад потребителя, могут храниться в упакованном виде в течение 1 года с даты поступления. .

11.2. Диапазон температур, допустимых  для хранения прибора, °С:  от минус 30 до +60.

11.3. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров химически активных веществ, вызывающих коррозию. Влажность выше, чем указана в рабочих условиях эксплуатации, не допускается.

9

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

12.1. Транспортирование прибора осуществляется в упаковочной таре в режиме транспортирования ручной клади. Транспортная тара, рассчитанная на перевозку всеми видами грузового транспорта, для прибора не предусмотрена.

10